HM560冰冻切片机操作规程

1. 目的：

正确使用和维护HM560冰冻切片机，规范HM560冰冻切片机操作程序，保障设备安全。

2. 适用范围：

适用于HM560冰冻切片机的使用操作。

3. 职责：

操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，作使用登记。实验室保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护，科室主任负责仪器综合管理。

4. 操作程序：

4.1 打开仪器后侧的电源键。

4.2 按压   选择样本夹头或刀架温度，调节至合适的温度；

4.3 按压  键更换切片/修片厚度，调节至合适的厚度；

4.4用冷冻包埋剂将标本固定在样本托盘上，将样本托盘放置在速冻台上（可以使用 键加快速冻台冷冻速度）。

4.5 将样本托盘卡入样本夹头中。

4.6 按压键松开手轮；

4.7 按压左侧控制面板上的  键移动刀架至靠近样本处；

4.8 选定修平厚度，利用飞轮将样本修平，然后选定切片厚度，利用飞轮切片；

4.9 按压 键锁定飞轮，用载玻片取下切好的标本；

4.10按压左侧控制面板上的键使刀片架后退，取下样本夹头上的样本托盘（若样本托盘冻在样本夹头上，可使用 键加热样本夹头以便取下样本托盘）；

4.11 工作结束后，取下刀架上的刀片，确保刀架退至最后，清洁刀架及样本夹头，取出废屑托盘，清洁干净后放回。

5. 注意事项

该冷冻切片机的清洁频率取决于设备的使用率，建议间隔6-8周关机一次。

请按以下步骤进行：

（1）关闭主电源开关，拔下电源插头；

（2）从刀架上取下刀片，并将其放入刀片盒；

（3）除去切片废屑。

（4）卸下刀片废屑收集盘，样本夹和工作工具，松开并拔出刀片架上的两个夹紧手柄，然后向上取出刀片架。

（5）再次除去刀片废屑；

（6）使用吹风机可加速冷冻切片机冰冻室升温；

（7）用合适的清洁剂清洗冷冻室。

（8）冷冻室内的清洁液体可以从冷冻室右下角的出口排出，请将软管连接至该出口，并将软管的另一端放入一个合适的容器以收集排出的液体，拔出冷冻室内的塞子。清洁结束后，请重新插上塞子，以免使用时冷空气泄露以及设备被霜覆盖。

注意事项

1. 保持设备表面的清洁，特别保持反应缸的密封圈和玻璃门盖的清洁，使门盖密封良好。

2. 各试剂瓶内的试剂不少于2.5升。否则设备认为试剂不足而用下一缸试剂来处理该步骤程序；

3. 四个石蜡缸的石蜡液面高度建议距离最高位线2-3 cm，在排放旧的石蜡后，应马上关上排放阀，并添加新石蜡，否则设备会容易出现石蜡缸超温报警。建议使用熔点不高于62℃ 的石蜡。

4. 设备下面抽屉内的玻璃瓶应每周检查一次，确保玻璃瓶内的试剂倾倒干净；每月检查气体缓存气袋是否有破裂，如有必要，更换气体缓存气袋；抽屉内的塑料瓶的瓶口应打开。活性炭过滤器的使用寿命为9个月只一年，为确保操作人员的健康，应定期更换。

5. 每次进行标本脱水处理后，都必须运行冲洗程序，在进行冲洗处理前，可先用吸水纸抹干净反应缸，这样可以冲洗试剂的使用次数增加一至两次。在周末应使用加长的冲洗程序，保证设备的管道更加畅通，冲洗试剂的使用次数不超过5次。

.